PD2800

多功能谐波表

使用手册

USER’S  MANUAL

江  阴  拓  普  电  子  科  技  有  限  公  司

JIANGYIN TOP ELECTRONC POWER INSTRUMENTS Co.,LTD

使用前必读

在您使用PD2800-A多功能谐波表之前，请务必仔细阅读本用户使用手册内容，并能够完全理解其中的含义、正确按照用户手册指导操作，这会有助于您更好地使用本系列电力仪表，并有助于解决现场出现的各种问题。

1、监测仪在施加工作电源之前，务必确保工作电源在仪表规定范围之内；

2、现场安装使用时，电流输入端子严禁开路，电压输入端子严禁短路；

3、通讯端子严禁施加高压；

4、使用时务必确保仪表可靠接地；

5、使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式一致；

6、与后台通讯时，仪表通讯参数务必与后台一致；

7、本用户使用手册中的信息如有变动，恕不另行通知；

8、本用户使用手册中的信息受版权保护，其中的任何部分未经拓普公司的事先书面认

可，不得以任何形式翻印或复制。

江阴拓普电子科技自始至终本着“质量第一 服务第一”的宗旨，将以优质的产品、优良的服务奉献给国内外用户！

● 使用前请仔细阅读本用户使用手册

● 请注意妥善保存

一、概述：

1．产品简介

1．1 引用标准

引用国家标准

GB/T 17215.301-2007 多功能谐波表 特殊要求

GB/T 17883-1999 0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电度表

GB/T 17882-1999 2 级和3 级静止式交流无功电度表

GB/T 15284-2002 多费率电能表特殊要求

DL/T 614-1997 多功能电能表

GB/T 14594-1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-1995 三相电压允许不平衡度

GB/T13850-1998 交流电量转换为模拟量或者数字信号的电测量变送器

相应国际标准

IEC 62053-22:2003 电量测量设备(交流)-特殊要求-第22 部分:静态电度表(0.2S 和0.5S 级)

IEC 62053-23:2003 电量测量设备(交流)-特殊要求-第23 部分:静态无功表(2S 和3S 级)

IEC 61010-1:2001 测量、控制以及实验室用电气设备的安全要求-第1部分:一般要求

IEC 61000-2-11 电磁兼容性(EMC)-第2-11 部分

IEC 60068-2-30 环境测试-第2-30 部分

1．2 产品概述

PD2800多功能谐波表是一款集可编程、液晶显示、数字通信、开关量控制、模拟量变送于一体的多功能电力仪表，可以对电网中的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能、电压和电流的2-31次谐波以及总谐波畸变率（THD）进行测量。

PD2800多功能谐波表具备多种扩展功能的输出方式可供选择：RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能；2路电能脉冲输出和2或4路模拟量（0～20mA/4～20mA）输出功能可实现电能和电量的变送输出功能；2路或4路开关量输入和2路或4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能（ “遥信”和“遥控”功能）。

PD2800多功能谐波表具有极高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件，PD2800多功能谐波表可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。

二、技术参数

| 型号 性能 |  |  | PD2800-A | PD2800-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参 数 |  |  |  |
| 输 入 测 量 显 示 | 网 络 |  | 三相三线、三相四线 |  |  |  |
|  | 电 压 | 额定值 | AC100V、400V（订货时请说明） |  |  |  |
|  |  | 过负荷 | 测量：1.2倍 瞬时：2倍/10s |  |  |  |
|  |  | 功耗 | ＜1VA （每相） |  |  |  |
|  |  | 阻抗 | ＞ 300kΩ |  |  |  |
|  |  | 精度 | RMS测量，精度等级0.2S |  |  |  |
|  | 电 流 | 额定值 | AC 1A、5A（订货时请说明） |  |  |  |
|  |  | 过负荷 | 持续：1.2倍 瞬时：2倍/10s |  |  |  |
|  |  | 功耗 | ＜ 0.4VA （每相） |  |  |  |
|  |  | 阻抗 | ＜ 20mΩ |  |  |  |
|  |  | 精度 | RMS测量，精度等级0.2S |  |  |  |
|  | 频率 |  | 40～60HZ，精度0.1Hz |  |  |  |
|  | 功率 |  | 有功、无功、视在功率，精度0.5S |  |  |  |
|  | 谐波 |  | 电压、电流谐波，精度：B级 |  |  |  |
|  | 显示 |  | 可编程设置、切换，LCD显示 |  |  |  |
| 电能 | 4象限电能 |  | 四象限正反向计量，有功精度0.5S，无功为1S |  |  |  |
| 电源 | 工作范围 |  | AC/DC：85V～265V |  |  |  |
|  | 功 耗 |  | ≤ 5VA |  |  |  |
| 输出 | 数字接口 |  | RS-485、MODBUS-RTU协议,波特率：9600、4800、19200 |  |  |  |
|  | 脉冲输出 |  | 2路电能脉冲输出，光耦隔离 |  |  |  |
|  | 开关量输入 |  | 2路开关量输入 |  |  | 4路开关量输入 |
|  | 开关量输出 |  | 2路开关量输出 |  |  | 4路开关量输出 |
|  | 模拟量输出 |  | 2路模拟量变送输出 4～20mA/0～20mA |  |  | 4路模拟量变送输出 4～20mA/0～20mA |
| 环境 | 工作环境 |  | -10～55℃ |  |  |  |
|  | 储存环境 |  | -20～70℃ |  |  |  |
| 安全 | 耐压 |  | 辅助电源、输入信号、输出信号之间 ＞ 2kV |  |  |  |
|  | 绝缘 |  | 输入、输出、电源对机壳 ≥ 100MΩ |  |  |  |
| 外形 | 尺寸 |  | 96×96 ×83.5（长、宽、深） |  | 120×120 ×107（长、宽、深） |  |
|  | 重量 |  | 0.5kg |  | 0.6kg |  |

三、安装与接线：

- 安装尺寸：

外形尺寸：l×h

屏装配合尺寸：a×b

开孔尺寸：s×y       （单位：mm）

| 外形 代号 | 外形 尺寸 （l×h） | 屏装配合 尺 寸 （a×b） | 开孔 尺寸 （s×y） | 最小安装距离 |  | 安装 总长 （n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水平 | 垂直 |  |
| 96型 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 106 | 106 | 75 |
| 42型 | 120×120 | 110×110 | 111×111 | 130 | 130 | 95 |

图

图3-1

2．安装方法：

1) 在配电柜的柜门上开s×y（mm）的固定孔；

2) 取出仪表，取下仪表上的固定支架；

3) 仪表由前嵌入安装孔；

4) 由后在仪表两侧插入仪表固定支架。

3. 接线端子功能说明

PD2800-A后视图                         PD2800-B后视图

图3-2

1) PD2800-A

上排：功能输出（15芯、从左到右）

| 18 | 17 | 16 | 15 | 70 | 72 | 71 | 60 | 59 | 58 | 49 | 48 | 47 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO2/DO2 |  | AO1/DO1 |  | COM | DI2 | DI1 | 485GND | 485B | 485A | EQ+ | PQCOM | EP+ | 辅助电源 |  |

下排：电源和信号（10芯、从左到右）

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相电流 |  | B相电流 |  | C相电流 |  | UA | UB | UC | UN |

2)PD2800-B

上排：功能输出（20芯、从左到右）

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 71 | 72 | 73 | 74 | 70 | 58 | 59 | 60 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO1/DO1 |  | AO2/DO2 |  | AO3/DO3 |  | AO4/DO4 |  | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | COM | 485A | 485B | 484GND | PA+ | PA- | PR+ | PR- |

下排：电源和信号（12芯、从左到右）

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助电源 |  | A相电流 |  | B相电流 |  | C相电流 |  | UA | UB | UC | UN |

A：辅助电源：PD2800多功能谐波表具备通用的（AC/DC：85～265V）电源输入接口，

请保证所提供的电源适用于PD2800多功能谐波表，以防止损坏产品。

说明：

1）．采用交流电源建议在火线一侧安装1A 的保险丝。

2）．对于电力品质较差的地区中，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。

B．输入信号：PD2800多功能谐波表采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致、对称，其具有多种接线方式，适用于不同的负载形式。

图3-2

注：“*”为电流进线端，具体接线方式请参照产品随机接线图。

说明：

- 电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V或400V），否则应考虑使用PT，在电压输入端需安装1A保险丝。

2）电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接CT，以便于拆装。

3）要确保输入电压、电流相对应，相序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误！！（功率和电能）

4）仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定，在2个CT的情况下，选择3相3线两元件方式、在3个CT的情况下，选择3相4线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络应该同所测量的负载的接线方式一致，不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在3P3L中，电压测量和显示的为线电压；而在3P4L中，电压测量和显示的为相电压。

5）详细接线端子的使用，请按照具体产品外壳上的接线图进行连接。

C.数字通讯：

说明：串行通讯口为RS-485，波特率默认为9600（4800，19200可设置）。通讯协议采用MODBUS-RTU协议。RS-485采用差分的数据传输方式工作，其中A 为（TXD+，RXD+）， B为（TXD-，RXD-），考虑到现场抗干扰可采用第60脚与通讯屏蔽层连接。

D. 电能脉冲输出：多功能电力仪表提供两路电能脉冲输出，其中第一路：正有功电能脉冲输出，第二路：正无功电能脉冲输出。

- 接口形式：集电极开路的光耦隔离输出。

脉冲取得的方法有2种，外部接线时注意正负极性！如图3-3：

图3-3

- 电能脉冲常数（单位：imp/kWh,imp/kvarh）

| 电压（V） 电流（A） | 3×100 | 3×400 |
| --- | --- | --- |
| 1（1.2） | 200000 | 50000 |
| 5（6） | 40000 | 10000 |

●  开关量输入：PD2800多功能谐波表提供2路（-A型）或4路（-B型）开关量输入功能，仪表内部 配备+12V的工作电压，无须外部供电。当外部接通的时候，经过仪表开关输入模块DI采集其为接通信号，显示为1；当外部断开的时候，经过仪表开关输入模块DI采集其为断开信号，显示为0。开关量输入模块不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的数字接口RS485内部的DIO口寄存器实现远程传输功能，即“遥信”功能。开关输入电气参数：Ri<500Ω接通。

●  开关量输出：PD2800多功能谐波表提供2路（-A型）或4路（-B型）开关量输出功能：可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。在开关输出有效的时候，继电器输出导通，开关输出关闭的时候，继电器输出关断。

①  可选择多达27个电量参数：Uan、Ubn、Ucn、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、Pa、Pb、Pc、Psum、Qa、Qb、Qc、Qsum、Sa、Sb、Sc、Ssum、PFa、PFb 、PFc、PFsum、Freq、THD等的高低越限报警输出功能，可通过仪表键盘操作解除输出。

② 远程计算机终端通过仪表的数字通讯接口，根据MODBUS控制继电器输出命令（05命令），对仪表开关输出进行控制（如导通或关断），即：远程控制的“遥控功能”。电气参数：负载参数AC 220V 5A。

●  模拟量输出：多功能谐波分析表提供了2路或4路模拟量的变送输出功能，可任意选择27个测量电量参数中2个或4电量，通过仪表本身的2路或4路模拟量（4～20mA/0～20mA）接口来完成其相关的模拟量的变送输出功能。

例如，根据用户要求仪表四路变送输出设置Ua：0～100V对应4～20mA/0～20mA；

Ia：0～5A对应4～20mA/0～20mA；P：0～1500W对应4～20mA/0～20mA；

Q：0～1500var对应4～20mA/0～20mA。

电气参数：精度等级0.5%，负载电阻Ri<400Ω。

说明：由于接线端子的局限，开关量输出和模拟量输出端子是复用的，也就是说任何一个多功能谐波分析表只能提供开关量输出模块和模拟变送输出模块中的一种，用户可根据需要进行选型。

四．使用指南

4.1 功能描述

PD2800 多功能谐波表可测量电网中全部的电力参数，如：Uan 、Ubn、Ucn（相电压）；Uab、Ubc、        Uca （线电压）；Ia、Ib、Ic（电流）；Pa、Pb、Pc、Psum（各相有功功率和总功率）、Qa、Qb、Qc、Qsum（各相无功功率和总功率）；PFa、PFb、PFc、PFsum（各相功率因数和总功率因数）；Sa、Sb、Sc、Ssum（各相视在功率和总视在功率）、FREQ（频率）、THD 27个电量以及4 个四象限（有功吸收、有功释放、无功感性、无功容性）、电压以及电流的2-31次谐波含有率和总谐波畸变率，全部的电量信息都保存在仪表内部的电量信息表中，仪表的LCD显示其部分信息，而通过仪表的数字通讯接口可访问采集全部电量数据。

4.2 菜单介绍及操作

PD2800-A多功能谐波表共有四个按键：“向左键”（）、“向右键”（）、“确认键（）”、“取消键（Menu）”。

仪表上电后，进入预先设定的显示界面，按Menu键返回主界面，如图4-1所示。

图4-1

在主界面下，通过键或键移动光标，切换到相应的菜单，按 键可以进入光标所在的界面。	注：1、由于软件版本不同，界面可能有所差异，具体操作以仪表显示为准，但基本操作一致。

2、三相四线和三相三线会略有不同，这里仅以三相四线做说明。

4.2.1 电量菜单操作

在主界面，光标移到电量菜单，按 键进入电量显示界面，如图4-2所示。电量显示界面共有7屏内容，按键或键可以在7屏内容之间切换显示，按Menu键返回主界面。这7屏内容分别是：

图4-2

第一屏：相电压和电压平均值。

第二屏：线电压和电网频率。

第三屏：电流和电流平均值。

第四屏：各相有功功率和总有功功率。

第五屏：各相无功功率和总无功功率。

第六屏：各相视在功率和总视在功率。

第七屏：各相功率因数和总功率因数。

4.2.2 电能菜单操作

在主界面，光标移到电能菜单，按 键进入四象限电能显示界面，如图4-3所示。四象限电能显示界面共有1屏数据界面： EP+（正有功电能）、EP-（负有功电能）、EQ+（正无功电能）和EQ-（负无功电能）。按Menu键返回主界面。

图4-3

4.2.3 谐波菜单操作

在主界面，光标移到谐波菜单，按 键进入谐波数据显示界面，如图4-4所示。谐波数据显示界面共有10屏内容，按键或键可以在10屏内容之间切换显示，按Menu键返回主界面。这10屏内容分别是：

图4-4

第一屏：Ua、Ub、Uc的2-8次谐波数据。

第二屏：Ua、Ub、Uc的9-15次谐波数据。

第三屏：Ua、Ub、Uc的16-22次谐波数据。

第四屏：Ua、Ub、Uc的23-29次谐波数据。

第五屏：Ua、Ub、Uc的30、31次谐波数据和电压THD值。

第六屏：Ia、Ib、Ic的2-8次谐波数据。

第七屏：Ia、Ib、Ic的9-15次谐波数据。

第八屏：Ia、Ib、Ic的16-22次谐波数据。

第九屏：Ia、Ib、Ic的23-29次谐波数据。

第十屏：Ia、Ib、Ic的30、31次谐波数据和电流THD值。

4.2.4 开关菜单操作

在主界面，光标移到开关菜单，按 键进入开关量显示界面，如图4-5所示。开关量显示界面共有1屏内容：。按Menu键返回主界面。

图4-5

两路开关量输出控制类型可以配置为“高警”、“低警”和“控制”。更改方式以及“高警”、“低警”的说明参见4.2.5.3。当控制类型为“控制”时可以通过两种方式控制开关量输出状态：Modbus远程控制（参见第五章）和键盘控制。

下面具体说明一下如何通过键盘控制第一路开关量输出状态。

1、在开关量显示界面同时按 键和键，弹出确认操作对话框，如图4-6所示。

图4-6

2、按键或键移动光标选择是或否。按Menu键将取消本次操作。

3、如果光标在是，按 键，将切换第一路开关量输出状态。如果光标在否，按 键将取消本次操作。不管光标在是或否，按Menu键将取消本次操作。

控制第二路开关量与第一路除了第1步同时按键和键外，其他操作方式一致。

4.2.5 设置菜单操作

在主界面，光标移到设置菜单，按 键进入系统设置密码输入，如图4-7所示。

图4-7

同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1，输入正确的密码（默认密码是0001），按 键即可进入系统设置界面，如图4-8所示。该界面共有4个设置项目：测量、通讯、开关或变送和选项。通过键或键选择相应的菜单，按 键即可进入相应的菜单界面，按Menu键返回主界面。以下对这四个菜单进行具体说明。

或

图4-8

4.2.5.1 测量

测量菜单包括6个参数的修改：输入（输入网络）、电压（电压范围）、电流（电流范围）、压比（电压变比）、流比（电流变比）以及CT数（电流互感器个数，仅在三相三线时有效，CT数如果选择3CT，则电量显示界面将显示3相电流）。如图4-9所示。通过键或键可以在这6个菜单之间切换。

图4-9

输入：可选择“三相四线”和“三相三线”。当光标在输入时，按 键进入修改区。通过键或键选择，按 键保存修改，同时光标返回输入；若不修改，按Menu键，光标将返回输入。

电压：可选择“100V”和“400V”。操作参考输入参数的修改。

电流：可选择“1A”和“5A”。操作参考输入参数的修改。

压比：当光标在压比时，按 键进入修改区。同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1。按 键保存修改，同时光标返回压比；若不修改，按Menu键，光标将返回压比。

流比：操作参考压比参数的修改。

CT数：可选择“3CT”和“2CT”。操作参考输入参数的修改。

参数修改完毕后，按Menu键返回测量菜单。

4.2.5.2 通讯

通讯菜单包括3个参数的修改：速率（MODBUS的波特率）、校验（MODBUS的校验方式）和地址（仪表的MODBUS地址），如图4-10所示。通过键或键可以在这3个菜单之间切换。

图4-10

速率：可选择“4800”、“9600”、“19200”和“38400”。当光标在通讯时，按 键进入修改区。通过键或键选择，按 键保存修改，同时光标返回通讯；若不修改，按Menu键，光标将返回通讯。

校验：可选择“奇校验”、“偶校验”和“无校验”。操作参考速率参数的修改。

地址：当光标在地址时，按 键进入修改区。同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1。按 键保存修改，同时光标返回地址；若不修改，按Menu键，光标将返回地址。

注：仪表地址不能大于247。

参数修改完毕后，按Menu键返回通讯菜单。

4.2.5.3 开关

开关菜单包括2个通道开出参数的修改，按键或键可以在这2个通道之间切换，按Menu键返回开关。以下以修改通道1为例说明（通道2操作一致）。

每个通道包含类型、方式、项目以及阀值四个参数。切换到通道1界面，如图4-11所示，按 键光标移到类型，通过键或键可以在这4个参数之间切换。

图4-11

类型：可选择“高警”、“低警”和“控制”功能。当光标在类型时，按键进入修改区。通过键或键选择，按 键保存修改，同时光标返回类型；若不修改，按Menu键，光标将返回类型。

注：当类型选项选择“控制”功能时，以下三个参数将不起作用。

方式：可选择（“   ”电平方式）和（“   ”脉冲方式）。操作参考类型参数的修改。

项目：可选择Ua、Ub、Uc等电量数据。操作参考类型参数的修改。

当输入设为“三相四线”时，报警项目有：Uan、Ubn、Ucn（同时检测三相电压，任何一相越过阀值，该通道动作）；Ia、Ib、Ic（同时检测三相电流，任何一相越过阀值，该通道动作）；Hz(频率)；P1、P2、P3、Psum、Q1、Q2、Q3、Qsum、S1、S2、S3、Ssum  、PF1、PF2、PF3、PFsum、TUa（THDUa）、TUb（THDUb）、TUc（THDUc）、TIa（THDIa）、TIb（THDIb）、TIc（THDIc）。

当输入设为”三相三线”时，报警项目有：Ua（Uab）、Uc（Uca）、Ia、Ic、、Hz、P、Q、S、PF、TUa（THDUa）、TUc（THDUc）、TIa（THDIa）、TIc（THDIc）。

阀值：当光标在阀值时，按 键进入修改区。同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1。按 键保存修改，同时光标返回阀值；若不修改，按Menu键，光标将返回阀值。

注：阀值设定为0时，报警功能失去作用，相当于关闭开出功能。

开关报警设置举例：

Q（问题）：测量10kV/100V、400A/5A的线路，通道1监测A相电流，如果A相电流大于480A，通道1以“电平”方式报警。

A （回答）：通道1类型：“高警”，方式：“   ”，项目：“Ia”，阀值：0006（阀值= A相电流/电流变比=480A/80=6A）。

Q（问题）：测量10kV/100V、400A/5A的线路，通道2监测B相有功功率，如果B相有功功率小于3000kW，通道2以“脉冲”方式报警。

A（回答）：通道1类型：“低警”，方式：“    ”，项目：“Pa”，阀值：375（阀值= B相功率/电流变比/电压变比=3000*1000W/80/100=375W）。

Q（问题）：谐波总含量的阀值如何设定？

A（回答）：设定值是其百分含量值。如TUa=10.00%，则阀值设定为10。

4.2.5.4 变送

变送菜单包括2个通道变送参数的修改。以下以修改通道1为例说明（通道2操作一致）。

每个通道包含项目以及阀值2个参数。如图4-11所示，通过键或键可以在这参数之间切换。按 进入修改区。

图4-11

项目：可选择Ua、Ub、Uc等电量数据。当光标在项目时，按键进入修改区。通过键或键选择，按 键保存修改，同时光标返回项目；若不修改，按Menu键，光标将返回项目。

阀值：当光标在阀值时，按 键进入修改区。同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1。按 键保存修改，同时光标返回阀值；若不修改，按Menu键，光标将返回阀值。阈值以电压、电流二次侧的值为依据。

变送设置举例：

Q（问题）：测量10kV/100V、400A/5A的线路，通道1对A相电流变送，0-400A对应4-20mA。

A （回答）：项目：“Ia”，阀值：0005（阀值= A相电流/电流变比=400A/80=5A）。

Q（问题）：测量10kV/100V、400A/5A的线路，通道2对B相有功功率变送，-4000000W-0-4000000W，对应4-12-20mA。

A（回答）：项目：“Pa”，阀值：500（阀值= B相功率/电流变比/电压变比=4000000W/80/100=500W）。

Q（问题）：谐波含量,频率，功率因数的阀值如何设定？

A（回答）：这些阈值系统已经固定，用户不用设置。下表是系统默认的值与变送电流之间的关系。

| 名称 | AO-4ma | AO-12ma | AO-20ma |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波含量 | 0 |  | 100 |
| 功率因数 | -0.5 | -1 和 1 | 0.5 |
| 频率表 | 45HZ | 50HZ | 55HZ |

4.2.5.5 选项

选项菜单包括3个选项的修改：密码（密码修改）、电能清零和待机。如图4-12所示。通过键或键可以在这3个菜单之间切换。

图4-12

密码：当光标在密码时，按 键进入修改区。同时按 键和键或 键和键左右移动光标，选择需要修改的数据位。通过键或键可以修改数据，按键对应的数据位减1，按键对应的数据位加1。按 键保存修改，同时光标返回密码；若不修改，按Menu，光标将返回密码。

电能清零：当光标在电能清零时，按 键进入修改区。再次按 键弹出确认操作对话框，如图4-13所示。按键或键移动光标选择是或否。按Menu键将取消本次操作。如果光标在是，按 键，将清除电能累计值。如果光标在否，按 键将取消本次操作。不管光标在是或否，按Menu键将取消本次操作。

图4-13

注：执行电能清零操作后，电能数据归零且不可恢复。

待机：可选择“主界面”、“相电压”、“线电压”、“电流”、“有功功率”、“无功功率”、“视在功率”、“功率因数”、“电能”、“电压谐波”、“电流谐波”和“开关量”。当光标在待机时，按 键进入修改区。通过键或键选择，按 键保存修改，同时光标返回待机；若不修改，按Menu键，光标将返回待机。

注：选定待机界面以后，仪表上电启动后自动进入选定的界面。

五．数字通讯

PD2800多功能谐波表提供串行异步半双工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达128个多功能谐波表，每个多功能谐波表均可设定其通讯地址（Address No.）；不同系列仪表的通讯接线端子号码不同，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T型网络的连接方式，不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS_RTU通讯协议：MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即：在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。

MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址码、功能代码、数据信息码、校准码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始读及要读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用CRC16的校准规则。

从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS 协议– RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位（1个起始位、8个数据位，奇偶校验位、1个停止位）。

数据帧的结构：即：报文格式。

| 地址码 | 功能码 | 数据码 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1个BYTE | 1个BYTE | N个BYTE | 2个BYTE |

地址码 在帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为0～255，在我们的系统中只使用1～247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码 告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出PD284Z所支持的的功能码，以及它们的意义和功能。

| 代码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读继电器输出状态 | 获得一个或多个继电器输出状态 |
| 04 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 05 | 控制继电器输出 | 控制一个继电器输出通断 |
| 08 | 电能数据复位（清0） | 将所操作的仪表的电能数据清0 |
| 16 | 写预置寄存器 | 设定二进制值到相关的寄存器中 |

数据码 包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而丛机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码 错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误，CRC。

生成一个CRC的流程为：

预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

上一步中被移出的那一位如果为0，则重复第三步（下一次移位）；如果为1，则将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

重复第三步和第四步直到完成8次移位。这样处理完了一个完整的八位数据。

重复第2步到第5步来处理下一个字节，直到所有的字节处理结束。

最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

通讯报文举例：

读继电器输出状态（功能码：01）：此功能允许用户获得指定地址的从机的继电器输出状态接通或者断开（1=接通，0=断开），除了从机地址和功能域，数据帧还需要在数据域中包含将被读取继电器的初始地址和要读取的继电器个数。继电器的地址从0000H开始(继电器1=0000H,继电器2=0001H)。下面的例子是从地址为12的从机读取继电器1和继电器2的状态

1、查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器 地址（高位） | 起始寄存器 地址（低位） | 寄存器个数 （高位） | 寄存器个数 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 01H | 00H | 00H | 00H | 02H | BCH | D6H |

响应数据帧（从机）：

| 地址 | 命令 | 字节计数 | 读取数据 | CRC16高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 01H | 01H | 02H | D2H | E5H |

读取数据内容说明（电器1断开，继电器2接通）

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

2．读数据（功能码： 04）：此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从地址为12 的从机读取3 个电量数据IA、IB、IC （数据帧中数据每个地址占用2 个字节，IA 的开始地址为 49，数据长度为3个字，六个字节）。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器 地址（高位） | 起始寄存器 地址（低位） | 寄存器个数 （高位） | 寄存器个数 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 04H | 00H | 31H | 00H | 06H | 20H | DAH |

响应数据帧（从机）

表明IA(199.9A)：14H F3H 47H 43H；IB(200.0A)：C4H OAH 48H 43H；IC(199.9A)：4FH EEH 47H 43H

| 地址 | 命令 | 数据 长度 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC16 高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 0CH | 04H | 0CH | 14H | F3H | 47H | 43H | C4H | 0AH | 48H | 43H | 4FH | EEH | 47H | 43H | 1BH | FCH |

3．控制继电器输出（功能码：05）：此功能允许用户设置一个独立的继电器接通或者断开。继电器的地址从0000H开始(继电器1=0000H, 继电器2=0001H)。数据FF00H将继电器设为接通状态,而0000H将继电器设为关断状态，所有其它的值都被忽略,并且不影响继电器状态。

下面的例子是将地址为12的从机设置继电器1为接通状态。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 设置值 （高位） | 设置值 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8DH | 27H |

响应数据帧（从机）,回传接收到的数据。

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 设置值 （高位） | 设置值 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8DH | 27 H |

4．电能值清零（功能码：08）：此功能允许用户将仪表存储的电能值清零。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 08H | 05H | 76H |

响应数据帧（从机）

| 地址 | 命令 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 08H | 05H | 76H |

5．预置数据（功能码：16）：此功能允许用户改变多个寄存器的内容，下面的例子是写入电流变比为 400A/5A=80 通讯方式。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器 地址（高位） | 起始寄存器 地址（低位） | 寄存器个数 （高位） | 寄存器个数 （低位） | 写入数据 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | OOH | 04H | 00H | 01H | 50H 00H | CDH | 9FH |

响应数据帧（从机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器 地址（高位） | 起始寄存器 地址（低位） | 寄存器个数（高位） | 寄存器个数（低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | 00H | 04H | 00H | 01H | 41H | 15H |

MODBUS 地址信息表：

| 地址 | 数据内容 | 格式 | 字节长度 | 读/写 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本设置 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 密码 | int | 2 | r/w | 编程密码，范围：1-9999 |  |
| 1 | 仪表地址 | int | 2 | r/w | 通讯地址，范围：1-247 |  |
| 2 | 波特率 | int | 2 | r/w | 通讯速率：0-4800；1-9600；2-19200；3-38400 |  |
| 3 | 校验方式 | int | 2 | r/w | 通讯校验方式：0-无校验；1-奇校验；2-偶校验 |  |
| 4 | 输入网络 | int | 2 | r/w | 输入网络形式：0-三相四线；1-三相三线 |  |
| 5 | 电压范围 | int | 2 | r/w | 电压输入范围：100V或400V |  |
| 6 | 电流范围 | int | 2 | r/w | 电流输入范围：1A或5A |  |
| 7 | 电压变比 | int | 2 | r/w | 电压变比，范围：1-9999 |  |
| 8 | 电流变比 | int | 2 | r/w | 电流变比，范围：1-9999 |  |
| 9 | CT数 | int | 2 | r/w | CT数，仅在三相三线时有效：0-3CT；1-2CT |  |
| 10 | 开出1类型 | int | 2 | r/w | 第一路开出类型：0-控制；1-高警；2-低警 |  |
| 11 | 开出1方式 | int | 2 | r/w | 第一路开出方式：0-电平；1-脉冲 |  |
| 12 | 开出1项目 | int | 2 | r/w | 当输入设为“三相四线”时，报警项目有：Uan、Ubn、Ucn（同时检测三相电压，任何一相越过阀值，该通道动作）；Ia、Ib、Ic（同时检测三相电流，任何一相越过阀值，该通道动作）；Hz（频率）；P1、P2、P3、Psum、Q1、Q2、Q3、Qsum、S1、S2、S3、Ssum、PF1、PF2、PF3、PFsum、TUa（THDUa）、TUb（THDUb）、TUc（THDUc）、TIa（THDIa）、TIb（THDIb）、TIc（THDIc）。 当输入设为”三相三线”时，报警项目有：Ua（Uab）、Uc（Uca）、Ia、Ic、、Hz、P、Q、S、PF、TUa（THDUa）、TUc（THDUc）、TIa（THDIa）、TIc（THDIc）。 |  |
| 13 | 开出1阀值 | int | 2 | r/w | 报警阀值 |  |
| 14 | 开出2类型 | int | 2 | r/w | 同开出1 |  |
| 15 | 开出2方式 | int | 2 | r/w | 同开出1 |  |
| 16 | 开出2项目 | int | 2 | r/w | 同开出1 |  |
| 17 | 开出2阀值 | int | 2 | r/w | 同开出1 |  |
| 电参量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三相四线 | 三相三线 |
| 100 | Ua | float | 4 | r | A相电压 |  |
| 102 | Ub | float | 4 | r | B相电压 |  |
| 104 | Uc | float | 4 | r | C相电压 |  |
| 106 | Ia | float | 4 | r | A相电流 | A相电流 |
| 108 | Ib | float | 4 | r | B相电流 | B相电流（3CT时有效） |
| 110 | Ic | float | 4 | r | C相电流 | C相电流 |
| 112 | Uab | float | 4 | r |  | AB线电压 |
| 114 | Ubc | float | 4 | r |  | BC线电压 |
| 116 | Uca | float | 4 | r |  | CA线电压 |
| 118 | Freq | Float | 4 | r | 电网频率 | 电网频率 |
| 120 | Pa | float | 4 | r | A相有功功率 |  |
| 122 | Pb | float | 4 | r | B相有功功率 |  |
| 124 | Pc | float | 4 | r | C相有功功率 |  |
| 126 | Ps | Float | 4 | r | 总有功功率 | 总有功功率 |
| 128 | Qa | float | 4 | r | A相无功功率 |  |
| 130 | Qb | float | 4 | r | B相无功功率 |  |
| 132 | Qc | float | 4 | r | C相无功功率 |  |
| 134 | Qs | Float | 4 | r | 总无功功率 | 总无功功率 |
| 136 | Sa | float | 4 | r | A相视在功率 |  |
| 138 | Sb | float | 4 | r | B相视在功率 |  |
| 140 | Sc | float | 4 | r | C相视在功率 |  |
| 142 | Ss | Float | 4 | r | 总视在功率 | 总视在功率 |
| 144 | PFa | float | 4 | r | A相功率因数 |  |
| 146 | PFb | float | 4 | r | B相功率因数 |  |
| 148 | PFc | float | 4 | r | C相功率因数 |  |
| 150 | PFs | float | 4 | r | 总功率因数 | 总功率因数 |
| 开关量 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 开入1-4状态 | int | 2*2 | r |  |  |
| 202 | 开出1-4状态 | int | 2*2 | r/w |  |  |
| 电 能 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | EP+ | float | 4 | r | 正向有功电能 |  |
| 252 | EP- | float | 4 | r | 反向有功电能 |  |
| 254 | EQ+ | float | 4 | r | 正向无功电能 |  |
| 256 | EQ- | float | 4 | r | 反向无功电能 |  |
| 谐波含量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三相四线 | 三相三线 |
| 350 ~ 408 | HRUa | float | 4*30 | r | A相电压2-31次谐波数据 | A相电压2-31次谐波数据 |
| 410 ~ 468 | HRUb | float | 4*30 | r | B相电压2-31次谐波数据 | B相电压2-31次谐波数据（3CT时有效） |
| 470 ~ 528 | HRUc | float | 4*30 | r | C相电压2-31次谐波数据 | C相电压2-31次谐波数据 |
| 530 ~ 588 | HRIa | float | 4*30 | r | A相电流2-31次谐波数据 | A相电流2-31次谐波数据 |
| 590 ~ 548 | HRIb | float | 4*30 | r | B相电流2-31次谐波数据 | B相电流2-31次谐波数据（3CT时有效） |
| 650 ~ 708 | HRIc | float | 4*30 | r | C相电流2-31次谐波数据 | C相电流2-31次谐波数据 |
| 710 | THDUa | float | 4 | r | A相电压总谐波畸变率 | A相电压总谐波畸变率 |
| 712 | THDUB | Float | 4 | r | B相电压总谐波畸变率 | B相电压总谐波畸变率（3CT时有效） |
| 714 | THDUc | float | 4 | r | C相电压总谐波畸变率 | V相电压总谐波畸变率 |
| 716 | THDIa | float | 4 | r | A相电流总谐波畸变率 | A相电流总谐波畸变率 |
| 718 | THDIb | float | 4 | r | B相电流总谐波畸变率 | B相电流总谐波畸变率 （3CT时有效） |
| 720 | THDIc | float | 4 | r | C相电流总谐波畸变率 | C相电流总谐波畸变率 |

在参数地址信息表中，数据类型可分为定点数和浮点数，参数高位字节存放在地址表中高位，低位字节存放在地址表中低位。如电压变比PT=100，则在3号字地址（第6、7号字节地址）设值为64H和00H；

IEEE-754数据格式说明：IEEE-754是采用4字节的二进制的浮点数来表示一个数据电量，其数据格式和意义如下：

符号位：SIGN=0为正，SIGN=1为负。

指数部分：E=指数部分-126

尾数部分：M=尾数部分补上最高位为1

数据结果：REAL= SIGN×2^E×M（256×65536）

例    如：主机读电能数据，从地址表上可以知道电能（正有功吸收）地址为：89（0059H）长度为2个字（4字节浮点数）。

主    机：01H 04H 00H 59H 00H 02H A1H D8H

从    机：01H 04H 04H C9H 2BH 07H 46H 37H D2H其中C9H、2BH、07H、46H 为有功电度（吸收）数据，可计算出电度值为8.651KWh,37H、D2H 为CRC16的高位和低位。

附 录：

签定合同时，请详细写明所需型号、输入信号变比，输出要求以及扩展功能模块等相关内容。

例如：电力网络：三相三线

型    号：PD2800-A

变    比：10kV/100V 200A/5A

通    讯：RS485/MODBUS-RTU

功能扩展：模拟量变送输出扩展模块